| Утверждена 20 декабря 2016 г. ИНСТРУКЦИЯ по применению полосок индикаторных для экспресс-контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства "ТРИЛОКС", одноразовых "Дезиконт-Трилокс" № 154.185.07 ИП 1. Назначение Полоски индикаторные "Дезиконт-Трилокс" экспресс-контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства "ТРИЛОКС" (далее – индикаторные полоски), выпускаемые в соответствии с ТУ 9398-066-11764404-2007, предназначены для визуального контроля растворов с концентрациями: 0,1%; 0,2%; 0,3%; 0,5%; 0,7%; 1,0%; 1,5%; 2,0%; 2,5%*); 3,0%*) и 5,0%*) по препарату. В комплект поставки входят(шт): - индикаторные полоски-100; - инструкция по применению-1; - банка-1; - элемент сравнения-1; - контрольные этикетки-40; - упаковочная коробка-1. Индикаторные полоски предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционной и санитарно-эпидемиологической служб, а также других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью. Рабочие растворы готовят из концентрата в соответствии с "Инструкцией № 9/07 по применению средства дезинфицирующего «Трилокс» ООО "БОЗОН", Россия, для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки в лечебно-профилактических учреждениях, инфекционных очагах, на предприятиях фармацевтической и биотехнологической промышленности по производству нестерильных лекарственных средств в помещениях классов чистоты С и D". 2. Применение В мерный стакан наливают 100 мл хорошо перемешанного (избегать вспенивания) рабочего раствора дезинфицирующего средства комнатной температуры. Из пенала извлекают индикаторную полоску, быстро погружают её в раствор и немедленно извлекают из раствора. Затем быстро удаляют избыток жидкости, проводя ребром полоски о край стакана. Полоску кладут на фильтровальную бумагу индикаторными зонами вверх и выдерживают 1 минуту (по секундомеру). После чего в течение не более 30 секунд сопоставляют цвет трех зон индикаторной полоски с цветовой шкалой элемента сравнения. Цвет зон по истечении 1,5 минут после погружения в раствор может не соответствовать шкале. Примечания: - Необходимо соблюдать указанное время выдержки индикаторных полосок в растворе и на фильтровальной бумаге. - Сопоставление цвета индикаторной полоски с цветовой шкалой элемента сравнения следует проводить в условиях нормальной освещенности рабочего места при естественном (рассеянном солнечном свете) или искусственном освещении. Появление на индикаторных полосках ореолов, не изображенных на элементе сравнения, считать несущественным. - Раствор, использованный для анализа, нельзя применять для дезинфекции. - Определение концентрации каждого рабочего раствора осуществляют три раза. Результат определения считается достоверным, если он оказался одинаковым не менее чем в двух определениях. При необходимости повторения анализа используют свежую порцию раствора. В случае получения неоднозначных результатов определение концентрации действующих веществ необходимо провести методом, указанном в инструкции по применению данного дезинфицирующего средства. ) - определение концентрации проводят согласно п. 2 после предварительного разведения анализируемой порции раствора согласно табл. 1. | 5. Если рабочие растворы дезинфицирующего средства приготовлены в емкости объемом более суточной потребности и хранятся, и используются ежедневно в течение 14 суток, то контроль концентраций следует проводить ежедневно перед каждым использованием во избежание применения растворов с нарушенными правилами хранения (герметичность при хранении до 14 суток) и возможным несанкционированном разведением растворов. Таблица 1. Рекомендуемое разведение анализируемых растворов, концентрации которых не приведены на элементе сравнения Концентрация исходного раствора по препарату, %; Разведение, мл; Концентрация, определяемая по шкале «Дезиконт-Трилокс», %. исходный раствор; вода питьевая. 2,5; 20; 80; 0,5. 3,0; 10; 90; 0,3. 5,0; 10; 90; 0,5. Схема проведения экспресс-контроля. Внимание: - пары аммиака и его растворов (нашатырный спирт) могут оказать влияние на результаты определения, поэтому не применяйте и не храните индикаторные полоски в помещениях, в которых используются аммиак и аммиачные растворы; - не используйте индикаторные полоски "Дезиконт-трилокс" для определения концентрации растворов других дезинфицирующих средств; - не удаляйте избыток раствора с полосок фильтровальной бумагой; - - не подвергайте элемент сравнения воздействию прямого солнечного света и дезинфицирующих средств; - - используйте прилагаемый элемент сравнения только для данной упаковки индикаторных полосок; - извлекайте из пенала только необходимое для определения количество индикаторных полосок, пенал не держите открытым; - полоски следует использовать в течение 3-х месяцев после первого вскрытия банки. 3. Требования безопасности ## Индикаторные полоски не выделяют в окружающую среду токсичных веществ, и не оказывают вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте. При работе с индикаторными полосками специальных мер безопасности и защиты окружающей среды не требуется. ## После использования индикаторные полоски подлежат утилизации как бытовые отходы. 4. Хранение и транспортирование Индикатор хранят и транспортируют в упаковке изготовителя при температуре от 5С до 40С, не подвергая воздействию паров химических веществ. Допускается транспортирование при температуре минус 15С. Срок годности - 1 год со дня изготовления, указанной на упаковке. |
| --- | --- |